Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta

(sprawa nr SE-407/5/16)

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## I. WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Urządzenie przenośne o wadze nie przekraczającej 12 kg w pełnej gotowości do działania, |  |  |
|  | Przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych o wadze min. 130 kg |  |  |
|  | Możliwość zastosowania dla pacjentów o obwodzie klatki piersiowej do 130 cm i szerokości klatki piersiowej do 35 cm |  |  |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą taśmy piersiowej |  |  |
|  | Częstość uciśnięć min. 80/minutę +/- 10% |  |  |
|  | Głębokość uciśnięć dla pacjentów dorosłych - min. 20% głębokości klatki piersiowej |  |  |
|  | Prowadzenie ucisków klatki piersiowej w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym |  |  |
|  | Automatyczne dopasowanie aktywnego elementu urządzenia do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta – bez jakiejkolwiek ingerencji personelu |  |  |
|  | Automatyczne dostosowanie siły uciśnięć do podatności klatki piersiowej pacjenta |  |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie uciśnięć w przypadku wykrycia niebezpiecznej pozycji pacjenta (przesunięcia klatki piersiowej względem elementu prowadzącego uciski) |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, w komplecie minimum 3 akumulatory Li-Ion lub równoważne, możliwość szybkiej wymiany akumulatora bez użycia dodatkowych narzędzi |  |  |
|  | Czas pracy z 1 akumulatora minimum 30 minut |  |  |
|  | Możliwość zamocowania urządzenia wraz z pacjentem do noszy, deski ortopedycznej, kosza ratowniczego |  |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta na wykorzystywanych w działaniach ratowniczych środkach transportu (deska ortopedyczna, płachta ratownicza, ...) bez przerywania pracy urządzenia |  |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta bez przerywania pracy urządzenia przy pochyleniu do min. 45O - załączyć potwierdzenie producenta |  |  |
|  | Możliwość ciągłego prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej bez zatrzymywania pracy urządzenia: - w trakcie transportu pacjenta w ambulansie oraz na noszach - w trakcie przenoszenia pacjenta na nosze, płachtę ratowniczą, deskę ortopedyczną, .. itp. |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD z prezentacją aktualnego trybu pracy urządzenia, stanu naładowania akumulatora oraz ustawień konfiguracyjnych |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna z funkcją transferu raportu z interwencji (z podaniem czasu pracy urządzenia, liczby uciśnięć, czasu bezczynności) do komputera przez łącze IrDA lub USB |  |  |
|  | Ładowarka akumulatorów z funkcją testowania i rekondycjonowania, zintegrowana lub zewnętrzny moduł |  |  |
|  | Torba transportowa na urządzenie i akcesoria |  |  |
|  | Kompletne wyposażenie jednorazowego użytku, min. 6 kpl. |  |  |
| ## II. INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 20. | Deklaracja Zgodności CE, Certyfikat CE, Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - załączyć do oferty |  |  |
| 21. | Warunki środowiskowe: - temperatura pracy min. 0-40 oC - wilgotność wzgl. min. 5-95% - uderzenia min. 50g wg IEC 60068-2-27 - szczelność min. IP24 wg IEC 60529 |  |  |
| ## III. GWARANCJA / SERWIS |  |  |  |
| 22. | Okres gwarancji min. 12 miesięcy |  |  |
| 23. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |
| 24. | Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) |  |  |

Wszystkie wymagane parametry Wykonawca ma jednoznacznie potwierdzić (kol. 3) i wskazać parametry oferowane (kol. 4).