Załącznik nr 1

……………………..…

Pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. dostawa 2 szt. ambulansów  drogowych typu C wraz ze sprzętem medycznym

(sprawa nr SE-407/13/16)

| ## L.p. |  | ## WYMAGANE PARAMETRY | ## Potwierdzenie TAK/ NIE i parametry oferowane przez Wykonawcę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambulans wraz z wyposażeniem |  |  |  |  |  |
| 1. |  | NADWOZIE |  |  |  |
|  |  | typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; częściowo przeszklony- szyby w drzwiach tylnych oraz okno otwierane w drzwiach przesuwnych prawych i przeszklony szyberdach w przedziale medycznym |  |  |  |
|  |  | przystosowany do przewozu min. czterech osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach lub fotelu kardiologicznym – typu B wg PN-EN 1789 |  |  |  |
|  |  | drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 180 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł; światła z tyłu pojazdu włączające się automatycznie po otwarciu drzwi |  |  |  |
|  |  | drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wejście ze stopniem stałym wewnętrznym, z elektrycznym systemem domykania |  |  |  |
|  |  | Lewe drzwi przesuwne jako zewnętrzny schowek (dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej deski ortopedycznej, noszy podbierakowych i materaca próżniowego, z elektrycznym systemem domykania |  |  |  |
|  |  | kolor nadwozia żółty RAL 1016 lub biały; |  |  |  |
|  |  | centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem- kluczykiem pojazdu bazowego; |  |  |  |
|  |  | Autoalarm- sterowany oryginalnym kluczykiem; |  |  |  |
|  |  | okna w kabinie sanitarnej wykonane z ciemnego szkła pokryte dodatkowo od wewnątrz w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą; |  |  |  |
|  |  | izolacja termiczna i akustyczna ścian, sufitu oraz podłogi przedziału medycznego; |  |  |  |
|  |  | 2 poduszki przednie powietrzne (dla pasażera i dla kierowcy)+ 2 poduszki boczne |  |  |  |
| 2. |  | SILNIK I NAPĘD |  |  |  |
|  |  | diesel spełniający wymagania normy min. Euro 5 |  |  |  |
|  |  | moc silnika minimum 160 KM (podać moc w KM oferowanego silnika) |  |  |  |
|  |  | manualna skrzynia biegów; |  |  |  |
|  |  | z systemem zapobiegającym poślizgowi kół osi napędzanej i wspomaganiem ruszania pod górę, |  |  |  |
|  |  | elektronicznym system stabilizacji toru jazdy oraz „asystentem bocznego wiatru” |  |  |  |
| 3. |  | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |
|  |  | z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania; |  |  |  |
|  |  | ze wspomaganiem ruszania pod górę; |  |  |  |
|  |  | z systemem wspomagania nagłego hamowania |  |  |  |
|  |  | z elektronicznym rozdziałem sił hamowania |  |  |  |
| 4. |  | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |
|  |  | ze wspomaganiem; |  |  |  |
| 5. |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |
|  |  | ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym; |  |  |  |
|  |  | ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 2,0 kW |  |  |  |
|  |  | niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem, ogrzanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem typu Webasto- ogrzewanie wodne |  |  |  |
|  |  | mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna o cyrkulacji min. 20x/godzinę |  |  |  |
|  |  | dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego, z systemem automatycznego utrzymania zadanej temperatury; |  |  |  |
| 6. |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
|  |  | zasilanie zewnętrzne 230V z min. 2 gniazdami wewnętrznymi w przedziale medycznym z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. Te same gniazda muszą umożliwiać zasilanie urządzeń napięciem 230V podczas jazdy, z wbudowanego przetwornika 12- 230V o mocy min 600W |  |  |  |
|  |  | automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów |  |  |  |
|  |  | min. 3 gniazda 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem |  |  |  |
| d) |  | Alternator o mocy min 2 000 W, 2 akumulatory główny i dodatkowy stanowiące fabryczne wyposażenie pojazdu bazowego, z przekaźnikiem separującym oraz układem umożliwiającym chwilowe równolegle połączenie akumulatorów dla ułatwienia zimowego rozruchu |  |  |  |
| e) |  | klawiszowe panele sterujące funkcjami przedziału medycznego i oświetleniem zewnętrznym |  |  |  |
| 7. |  | OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |  |
|  |  | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego lub |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie sygnalizacyjne LED w przedniej części ambulansu całkowicie zintegrowane z dachem, nie wystające ponad obrys pojazdu, a maksymalna wysokość ambulansu nie obciążonego, gotowego do jazdy do 275 cm – jako opcjonalny parametr techniczno – użytkowy, dodatkowo punktowany. | TAK – 20 pkt NIE - 0 pkt. |  |  |
|  |  | 2 niebieskie lampy LED, zamontowane na masce pod szybą przednią barwy niebieskiej; |  |  |  |
|  |  | Wbudowane w klosze lamp zintegrowanych reflektory ze światłem białym do oświetlenia pola akcji skierowane na boki i do tyłu pojazdu plus dodatkowe oświetlenie LED przestrzeni po lewej i prawej stronie ambulansu (dodatkowe punkty światła zamontowane nad drzwiami kabiny kierowcy) |  |  |  |
|  |  | pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas barwy czerwonej niebieskim; |  |  |  |
|  |  | napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu; |  |  |  |
|  |  | standardowe oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach tylnych P, |  |  |  |
|  |  | oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego; |  |  |  |
| 8. |  | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |
|  |  | światło rozproszone (świetlówki lub LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |  |  |  |
|  |  | oświetlenie punktowe (halogenowe lub LED punkty świetlne nad noszami w suficie); |  |  |  |
|  |  | Latarka z ładowarką umieszczona na ścianie działowej za fotelem kierowcy |  |  |  |
| 9. |  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |
|  |  | na ścianach bocznych (lewej, prawej, za fotelem i działowej) zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów |  |  |  |
|  |  | przy ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych; |  |  |  |
|  |  | uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie |  |  |  |
|  |  | zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia; |  |  |  |
|  |  | centralna instalacja tlenowa: - z min 2 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej - min. jeden przepływomierz obrotowy wbudowany w instalację tlenową, z możliwością podania tlenu do maski pacjenta (gniazdo w suficie) - miejsce mocowania dwie szt. butli tlenowych po 1500 l (2 x 10 l ) |  |  |  |
|  |  | podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy lub składanym na jazdę umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy. |  |  |  |
|  |  | Minimum trzy przesuwne panele do mocowania sprzętu medycznego na ścianie lewej |  |  |  |
| 10. |  | SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |  |
|  |  | sygnał dźwiękowy modulowany; sterowanie pilotem przewodowym z mikrofonem |  |  |  |
|  |  | Głośnik sygnalizacji dźwiękowej wbudowany w przedni zderzak |  |  |  |
| 11. |  | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |  |
|  |  | kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego; |  |  |  |
|  |  | wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: - zakres częstotliwości 168-170 Mhz - impedancja wejścia 50 Ohm - współczynnik fali stojącej 1,6 - charakterystyka promieniowania dookólna |  |  |  |
| 12. |  | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |
|  |  | wszystkie miejsca siedzące wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki; |  |  |  |
|  |  | urządzenie do wybijania szyb; |  |  |  |
|  |  | dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym; |  |  |  |
|  |  | kosz na śmieci; |  |  |  |
|  |  | nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa; |  |  |  |
|  |  | elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy; |  |  |  |
|  |  | zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 litrów |  |  |  |
|  |  | światła |  |  |  |
| 13. |  | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |
|  |  | długość przedziału medycznego minimum 300 cm |  |  |  |
|  |  | szerokość przedziału medycznego minimum 175 cm |  |  |  |
|  |  | wysokość przedziału medycznego minimum 180 cm |  |  |  |
|  |  | obrotowe miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pas bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia oraz regulowaną wysokością zagłówka |  |  |  |
|  |  | fotel usytuowany u wezgłowia noszy z funkcjami, jak fotel przy prawej ścianie; |  |  |  |
|  |  | Szafka z miejscem na torbę/ walizkę przy ścianie działowej przy drzwiach przesuwnych prawych, z szufladą i blatem roboczym |  |  |  |
|  |  | podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian; |  |  |  |
|  |  | ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym; |  |  |  |
|  |  | kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przeszkloną przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów |  |  |  |
|  |  | miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy; |  |  |  |
|  |  | miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy; |  |  |  |
|  |  | miejsce mocowania pompy infuzyjnej; |  |  |  |
|  |  | ogrzewacz płynów infuzyjnych o poj. min. 3 l ; |  |  |  |
|  |  | uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu; |  |  |  |
| 14. |  | SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |  |
| 14.1 |  | NOSZE GŁÓWNE o parametrach minimalnych muszą posiadać/być: |  |  |  |
|  |  | Podać markę, model i rok produkcji min 2016, fabrycznie nowe |  |  |  |
|  |  | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |  |
|  |  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  |  |  |
|  |  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. |  |  |  |
|  |  | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. |  |  |  |
|  |  | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. |  |  |  |
|  |  | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej |  |  |  |
|  |  | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |  |  |  |
|  |  | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące |  |  |  |
|  |  | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. |  |  |  |
|  |  | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. |  |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. |  |  |  |
|  |  | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. |  |  |  |
|  |  | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) |  |  |  |
|  |  | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. |  |  |  |
|  |  | Waga noszy max. 23 kg (podać) |  |  |  |
|  |  | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. |  |  |  |
|  |  | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. |  |  |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie dopuszczalne min. 227 kg (podać) |  |  |  |
| 14.2 |  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH o parametrach minimalnych musi posiadać/być: |  |  |  |
|  |  | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. |  |  |  |
|  |  | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. |  |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. |  |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia |  |  |  |
|  |  | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. |  |  |  |
|  |  | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. |  |  |  |
|  |  | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera |  |  |  |
|  |  | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. |  |  |  |
|  |  | 4 główne uchwyty transportera |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni |  |  |  |
|  |  | Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) |  |  |  |
|  |  | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami |  |  |  |
|  |  | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. |  |  |  |
|  |  | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg. |  |  |  |
|  |  | Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie |  |  |  |
|  |  | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie |  |  |  |
|  |  | Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, folder – załączyć do oferty. |  |  |  |
| 14.3 |  | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE PŁOZOWE |  |  |  |
|  |  | Podać markę, model i rok produkcji. |  |  |  |
|  |  | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |  |
|  |  | System płozowy do transportu pacjenta po schodach. |  |  |  |
|  |  | Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia. |  |  |  |
|  |  | Możliwość złożenia do transportu w ambulansie. |  |  |  |
|  |  | Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach. |  |  |  |
|  |  | 4 koła w tym min 2 obrotowe w zakresie 360°. |  |  |  |
|  |  | Uchylne rączki tylne. |  |  |  |
|  |  | Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min. 2 pozycjach. |  |  |  |
|  |  | Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka min. 30°. |  |  |  |
|  |  | Rozstaw zewnętrzny płóz min. 37 cm. |  |  |  |
|  |  | Stabilizator głowy pacjenta. |  |  |  |
|  |  | Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach min. 240x85 mm. |  |  |  |
|  |  | Min. 3 pasy poprzeczne. |  |  |  |
|  |  | Waga krzesełka z systemem płozowym max 14 kg. |  |  |  |
|  |  | Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm. |  |  |  |
|  |  | Udźwig min. 227 kg. |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności, folder– załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy dostawie. |  |  |  |
| 14.4 |  | DESKA ORTOPEDYCZNA ZE STABILIZATORAMI I PASAMI |  |  |  |
|  |  | Deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego, przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG |  |  |  |
|  |  | Ścięty koniec od strony nóg ułatwiający pracę w ciasnych przestrzeniach |  |  |  |
|  |  | Wyposażona w min 14 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski, zdystansowanych od podłoża, bez pinów do wpięcia pasów karabińczykowych, umożliwiających pracę w ochronnych rękawicach |  |  |  |
|  |  | Wyposażona w min 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów |  |  |  |
|  |  | Wyposażona w min 4 pasy zabezpieczające o regulowanej długości kodowane kolorami |  |  |  |
|  |  | Wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku, składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi |  |  |  |
|  |  | Waga deski max 10 kg |  |  |  |
|  |  | Obciążenie dopuszczalne min 450kg |  |  |  |
|  |  | Pływalność dodatnia min 110 kg |  |  |  |
|  |  | Szerokość deski w zakresie od min 46cm do max 50 cm |  |  |  |
|  |  | # Długość deski min 183 cm |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności CE załączyć - folder – załączyć |  |  |  |
| 14.5 |  | DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA ZE STABILIZATOREM I PASAMI |  |  |  |
|  |  | Deska do bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona w pasy zabezpieczające kodowane kolorami oraz wbudowany system do unieruchomienia głowy, pokrowiec |  |  |  |
|  |  | Deska z uchwytami do przenoszenia oraz z uchwytami do mocowania na noszach |  |  |  |
|  |  | Pokrycie deski wykonane z tworzywa sztucznego, zmywalnego, umożliwiającego dezynfekcję, nie absorbującego wydzielin i płynów |  |  |  |
|  |  | Deska przeznaczona dla dzieci o obciążeniu dopuszczalnym minimum 100 kg |  |  |  |
|  |  | Waga deski - maksimum 4 kg |  |  |  |
|  |  | Szerokość deski w zakresie 40 - 45 cm |  |  |  |
|  |  | Długość deski w zakresie 120 -130 cm |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności CE załączyć |  |  |  |
|  |  | Deska do bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona w pasy zabezpieczające kodowane kolorami oraz wbudowany system do unieruchomienia głowy, pokrowiec |  |  |  |
|  |  | Deska z uchwytami do przenoszenia oraz z uchwytami do mocowania na noszach |  |  |  |
|  |  | Pokrycie deski wykonane z tworzywa sztucznego, zmywalnego, umożliwiającego dezynfekcję, nie absorbującego wydzielin i płynów |  |  |  |
|  |  | Deska przeznaczona dla dzieci o obciążeniu dopuszczalnym minimum 100 kg |  |  |  |
|  |  | Waga deski - maksimum 4 kg |  |  |  |
| 14.6 |  | NOSZE PODBIERAKOWE |  |  |  |
|  |  | Nosze zbierakowe wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed wnikaniem płynów organicznych oraz materiału zakaźnego |  |  |  |
|  |  | Łopaty wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiającego diagnostykę RTG |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja noszy umożliwia montaż systemu unieruchomienia głowy |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja zamków spinających łopaty wyklucza możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwia ich spięcie nawet pod pewnym kątem |  |  |  |
|  |  | Wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca ich dopasowanie do wymiaru pacjenta w zakresie min 160 -200 cm |  |  |  |
|  |  | Wyposażone w min 3 szt. pasów zabezpieczających o regulowanej długości mocowane do ramy noszy |  |  |  |
|  |  | Minimum 12 ergonomicznych zdystansowanych od podłoża uchwytów do przenoszenia, umieszczonych na obwodzie noszy |  |  |  |
|  |  | Możliwość złożenia ich w połowie długości celem łatwiejszego transportu |  |  |  |
|  |  | Obciążenie dopuszczalne min 159 kg |  |  |  |
|  |  | Waga noszy max 7 kg |  |  |  |
|  |  | Szerokość noszy w przedziale 42-45 cm |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty |  |  |  |
| 15. Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |  |
| a | Gwarancja całopojazdowa min. 24 miesiące bez limitu kilometrów– od daty rejestracji pojazdów |  |  |  |  |
| b | Reflektory przeciwmgielne przednie- fabryczne, |  |  |  |  |
| c | Gaśnica. |  |  |  |  |
| d | Trójkąt. |  |  |  |  |
| e | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy. |  |  |  |  |
| f | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |  |  |  |
| g | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |  |  |
| h | Automatycznie włączające się po uruchomieniu silnika światła dzienne |  |  |  |  |
| i | Młotek do wybijania szyb. |  |  |  |  |
| j | Nóż do przecinania pasów. |  |  |  |  |
| k | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |  |  |  |
| l | Radio z odtwarzaczem MP3+ min. 2 głośniki w kabinie kierowcy i min 2 głośniki w przedziale medycznym |  |  |  |  |
| ł | Dwa fotele w przedziale kierowcy (fotele kierowcy i pasażera) regulowane w min. 2 płaszczyznach, wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości oraz podłokietniki z regulacją wysokości, z regulowanym podparciem odcinka lędźwiowego |  |  |  |  |
| m | Elektrycznie otwierane okna w kabinie kierowcy. |  |  |  |  |
| n | Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka. |  |  |  |  |
| o | Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera. |  |  |  |  |
| p | Pojazdy fabrycznie nowe rok produkcji 2016 (pojazdy bazowe i ambulanse). |  |  |  |  |
| q | Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy, automatycznie uruchamiana po włączeniu wstecznego biegu |  |  |  |  |
| r | Szyby przedziału medycznego fabrycznie przyciemnione- ciemne szkło, nie przy pomocy folii |  |  |  |  |
| s | Panel w kabinie kierowcy z półkami w górnej części kabiny, z 2 lampkami |  |  |  |  |
| t | Min. 3 gniazdka 12 V na desce rozdzielczej, w zasięgu rąk kierowcy |  |  |  |  |
| u | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |  |  |
| w | Wbudowany zegar z wyświetlaczem godziny umieszczony w przedziale medycznym |  |  |  |  |
| x | Ambulans homologowany- podać numer świadectwa homologacji ambulansu (wraz z numerem rozszerzenia), datę wydania oraz numer świadectwa homologacji pojazdu bazowego (wraz z numerem rozszerzenia) i datę jego wydania |  |  |  |  |
| y | Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg. |  |  |  |  |

…………………, dnia ………………

......................................................

/ podpis upoważnionej osoby/