Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(sprawa nr SE-407/28/13)

Ambulans sanitarny typu C – w ilości 1 szt.

Marka i model oferowanego ambulansu (pojazdu skompletowanego), rok produkcji pojazdu bazowego i zabudowy specjalnej sanitarnej (podać) ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

| Parametry wymagane |  |  |  |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  |  |  | Parametry oferowane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Nadwozie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Typu furgon z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego odzwierciedlającymi w całości kształt powierzchni (w tym nadkola, wręgi, itp.) Zamawiający nie dopuszcza zabudowy z płyt z twardego tworzywa sztucznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DMCdo3,5t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Fotele wyposażone w podłokietniki, pełną regulację fotela kierowcy – przód – tył, góra-dół, pochylenie oparcia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Wysokość przedziału medycznego min 1,85 m. (podać oferowaną wartość]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Długość przedziału medycznego min 3,25 m. (podać oferowaną wartość]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Szerokość przedziału medycznego min 1,75 m. (podać oferowaną wartość"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 260 stopni, (podać oferowaną wartość). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane okno i drzwi - zgodnie z wymogami normy PN EN 1789. Drzwi powinny przesuwać się na płaszczyźnie przegrody od strony kabiny kierowcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Lakier w kolorze białym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Lusterka zewnętrzne wsteczne dzielone, elektrycznie podgrzewane i regulowane; wbudowane światła kierunkowskazów, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Autoalarm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz dwie kurtyny powietrzne, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Reflektory przeciwmgielne przednie, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Światła boczne pozycyjne, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Możliwość elektronicznej regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju poprzez fabryczny system w celu doładowania zespołu akumulatorów gdy ambulans nie jest w ruchu. Panel sterujący tą funkcja umieszczony na kokpicie kierowcy w łatwo dla niego dostępnym miejscu.(proszę podać fabryczny kod producenta pojazdu bazowego charakteryzujący tą opcję wyposażenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Czujniki parkowania przednie i tylne z wizualną sygnalizacją w lusterkach zewnętrznych z możliwością wyłączenia czujników przednich. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy dla czujników tylnych pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24, Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie włączający światła mijania. .(proszę podać fabryczny kod producenta pojazdu bazowego charakteryzujący tą opcję wyposażenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Elektrycznie podgrzewana szyba przednia, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego, .(proszę podać fabryczny kod producenta pojazdu bazowego charakteryzujący tą opcję wyposażenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się schowek na; butle tlenowe, krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy, deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe. Obserwacja manometrów butli musi odbywać się zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz. Dostęp do sprzętu znajdującego się w schowku tylko z zewnątrz pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Klimatyzacja fabryczna z czujnikiem temperatury zewnętrznej, .(proszę podać fabryczny kod producenta pojazdu bazowego charakteryzujący tą opcję wyposażenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Aktualne dotyczące przedmiotu zamówienia świadectwo homologacji na pojazd skompletowany - Ml/pojazd specjalny - karetka sanitarna (załączyć do oferty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego całego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami PN EN 1789] wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą - załączyć do oferty protokół/raport z przeprowadzonych badań. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Trójkąt ostrzegawczy - 1 szt., klucz do kół z podnośnikiem, szperacz bezprzewodowy akumulatorowy 12V, Szperacz z przewodem min. 5m zasilany z gniazda 12V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Kamera cofania zamontowana w taki sposób aby nie wystawała poza obrys pojazdu z wyświetlaczem pola za ambulansem w lusterku wstecznym w kabinie kierowcy, dodatkowa kamera zamontowana w przedziale medycznym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Silnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbo doładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, o pojemności poniżej 2000 cm3 (podać oferowaną wartość). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Silnik o mocy min. 160 KM. (podać oferowaną wartość). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Moment obrotowy min. 360 Nm. (podać oferowaną wartość). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Norma emisji spalin Euro 5. (podać oferowaną wartość). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Dodatkowe oryginalne tzn. zamontowane w fabryce producenta pojazdu bazowego, wygłuszenie komory silnika zapewniające odpowiednio niski poziom hałasu w kabinie kierowcy. .(proszę podać fabryczny kod producenta pojazdu bazowego charakteryzujący tą opcję wyposażenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Zespół napędowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Napęd na koła przednie lub tylne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. System stabilizacji toru jazdy typu ESP, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. System wspomagania ruszania pod górę typu AAS lub hill asystent lub równoważny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Zawieszenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione (podwójne resory piórowe z tyłu) zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (opisać oferowane rozwiązanie) lub zawieszenie hydropneumatyczne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. System hamulcowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ze wspomaganiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elektroniczny korektor siły hamowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Układ wspomagania nagłego hamowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Układ kierowniczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ze wspomaganiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Wyposażenie pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kosz na śmieci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Szperacz na elastycznym przewodzie o długości min.3 m zasilany z gniazda 12V, zamocowany w kabinie kierowcy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Przenośna latarka akumulatorowa ze źródłem światła LED z uchwytem zapewniającym ładowanie akumulatorów, zamocowanym w kabinie kierowcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 ppkt. 4.5.5. oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik - dodatkowa nagrzewnica wodna z zaworem odcinającym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ogrzewanie postojowe - grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 2kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. (podać markę i model) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Dodatkowy fabryczny zależny od pracy silnika system dogrzewający silnik po jego uruchomieniu przyśpieszający osiągnięcie optymalnej temperatury jego pracy. .(proszę podać fabryczny kod producenta pojazdu bazowego charakteryzujący tą opcję wyposażenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji o drugi parownik (podać markę i model) w przedziale medycznym zapewniający wymagany komfort termiczny zgodnie z PN EN 1789, pkt. 4.5.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Otwierane okno dachowe (szyberdach) montowany w suficie nad wezgłowiem noszy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Do oferty należy dołączyć dokument protokół z badań wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą potwierdzający iż zaoferowany system ogrzewania i klimatyzacji spełnia wymagania aktualnej normy PN EN 1789 w zakresie pkt,. 4.5.5.1 i 4.5.5.2 (dokument ma dotyczyć ambulansu oferowanej marki i modelu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789 - podpunkty od 4.3.2 do 4.3.4. i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 2100 W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. +przewód zasilający min 5 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym typu Helia, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym" oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola ambulansu, wyposażona w podświetlany szyld z napisem AMBULANS. W komorze silnika lub pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dodatkowe sygnały pneumatyczne (min 4 trąby powietrzne), przystosowane do pracy ciągłej, z własnym układem smarowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. W tylnej części zintegrowane z dachem w jednej obudowie lampy do oświetlania przedpola za ambulansem i pulsacyjna lampa z modułami LED z kloszem koloru niebieskiego, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi, widoczne przy otwarciu o 90,180 i 260 stopni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Reflektory zewnętrzne z czterech stron pojazdu (łącznie z reflektorami w belkach sygnalizacyjnych) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych symbolem „S" w okręgu oraz symbolem Ratownictwa Medycznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Oznakowanie, o którym mowa w poz. 7, 8 i 9 musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia l8.10.2010 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Nazwa dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.5.6. oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sufitowe oświetlenie – min. 6 lamp ze światłem rozproszonym, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C, powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zabudowa meblowa wykonana z lekkiego tworzywa sztucznego: na ścianie lewej przy przegrodzie szafka narożna składająca się z wnęki na lekarstwa zamykanej roletą oraz szafy wysuwanej równolegle do podłużnej osi symetrii pojazdu z min. 14 pojemnikami do segregacji lekarstw. W jednej z szafek lub szufladzie chłodzony schowek na lekarstwa. Na lewej i prawej ścianie podwieszane szafki z min. dwoma obszernymi schowkami zamykanymi przezroczystymi profilami podświetlanymi diodami LED, zabezpieczającymi przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Na lewej ścianie na nadkolu szafka z blatem wyposażonym w cokół z uchylną ścianką od strony noszy zamykaną min. dwoma zamkami (do oferty załączyć schemat zabudowy przegrody, ściany lewej i prawej). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Na ścianie działowej miejsce do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, i szafką na dwa pudełka rękawic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowane w suficie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu AGA - gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., (bez nawilżacza), 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami. (deklaracja zgodności CE na elementy instalacji tlenowej; punkty poboru gazu, przepływomierz, reduktory - załączyć do oferty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas transportu pacjenta, z funkcja ster. elektr., możliwość mechanicznej płynnej regulacji przez jedną osobę wysokości lawety po jej wysuwie na zewnątrz przedziału medycznego z możliwością jej zablokowania na dowolnie ustawionym poziomie ułatwiającym bezpieczne i ergonomiczne wprowadzanie i wyprowadzanie noszy - podać markę i model, potwierdzenie wykonanych pozytywnie badań przeciążeniowych na l0g (pkt. 4.5.9 i 5.3 PN EN 1789) - załączyć do oferty. Zamawiający wymaga aby funkcja płynnej regulacji lawety odbywała się w pozycji gdy jest ona całkowicie wysunięta z przedziału medycznego podczas każdorazowego załadunku noszy z pacjentem. Załadunek noszy z pacjentem powinien odbywać się tylko po uprzednim wypoziomowaniu części wysuwanej lawety. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Szyna Modura o dł. min. 30 cm zamocowana na ścianie lewej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Centralna instalacja próżniowa z 1 pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj min 1L. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min l,5m, zakończony łącznikiem do cewników. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII. Łączność radiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu, 2. wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu; 3. wmontowana dachowa antena radiotelefonu o parametrach: - zakres częstotliwości 168-170 Mhz - impedancja wejścia 50 Ohm - współczynnik fali stojącej 1,6 - charakterystyka promieniowania dookólna 4. radiotelefon przewoźny Mototola GM 360 lub równoważny: - z mikrofonem ręcznym, - zakres częstotliwości: 134-174 Mhz, - ilość kanałów: 128, - zakres temperatur pracy: -30 do +60, - odstęp międzykanałowy: 12,5/25 kHz, - napięcie zasilania: 10,8-15,6 V DC, - impedancja anteny: 50 Ω, - moc wyjściowa: 25W, - maksymalna dewiacja nadajnika: ± 5 kHz (25 kHz), ± 2,5 kHz (12,5 kHz), - emisje nieporządane: -36 dBm ≤ 1 GHz, -30dBm > 1GHz. 5. radiotelefon przenośny Motorola GP 360 lub równoważny: - źródło zasilania: akumulator 7,5V - częstotliwość: 136 - 174 MHz; 403 - 470 MHz - moc wyjściowa: 1 - 5 W (VHF) oraz 1 - 4 W (UHF) - temperatura pracy: -25 do +55 C - programowalny odstęp międzykanałowy (12,5/ 20/ 25 kHz) - regulowany poziom mocy - możliwość skanowania kanałów - przekazywanie wywołań na inny radiotelefon - sygnalizacja ratunkowa - pomoc dla samotnego pracownika - wyświetlacz min. 14 znakowy - możliwość zaprogramowania czasu nadawania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV. Pomieszczenie dla pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz co najmniej dwóch osób w pozycji siedzącej, wszystkie miejsca siedzące wyposażone w pasy bezwładnościowe 3 punktowe z regulacją wysokości ich kotwiczenia, w tym: • Jeden fotel obrotowy na prawej ścianie umożliwiający obsługę pacjenta leżącego na noszach, z możliwością obserwacji twarzy pacjenta przez medyka siedzącego na wprost, z podnoszonym do pionu siedziskiem oraz z zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i dwoma podłokietnikami wyposażony w 3 punktowe pasy bezwładnościowe; - Jeden fotel obrotowy u wezgłowia noszy z 3 pkt. pasem bezwładnościowym, podłokietnikami, składanym siedziskiem, (podać markę i model foteli i do oferty załączyć potwierdzenie wykonania badań wytrzymałościowych zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 na potwierdzenie oferowanych parametrów foteli] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. System min. trzech przesuwnych paneli służących do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa). System przesuwu musi odbywać się w każdym momencie eksploatacji bez użycia dodatkowych narzędzi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Dodatkowe miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy - sufitowa kieszeń z gniazdem tlenowym i gniazdem 12 V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Uchwyty ścienne dla personelu oraz sufitowe uchwyty dla personelu min. dwa o długości min. 1700 mm każdy zapewniające możliwość przytrzymania się z każdej strony noszy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV. Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Gwarancja mechaniczna - min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu -min. 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Gwarancja na perforację - min. 120 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Gwarancja na zabudowę medyczną - min. 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Gwarancja na sprzęt i ap. medyczną - min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Serwis autoryzowany oferowanej marki pojazdu bazowego w odległości nie mniejszej niż 50 km od siedziby Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej realizowany w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego, czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy do 48 godzin w dni robocze i do 72 godzin w dni wolne od pracy. Ambulans zastępczy o równoważnych parametrach w przypadku naprawy zabudowy specjalnej ambulansu trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nosze główne – szt. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Parametry wymagane |  |  |  |  |  | TAK / NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia Podać: model urządzenia / producent |  |  |  |  |  |  |
|  | - potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, - płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75°, - wysuwane rączki do przenoszenia, - pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy, - fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze, - możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy, - cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekcyjne, - składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi, - składane oparcia boczne, - anatomiczna poduszka do intubacji pozwalająca na ułożenie tzw. pozycji węszącej, - nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi, - uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak, - waga noszy ( bez pasów i materaca) do 23 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Transporter do noszy – szt. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Parametry wymagane |  |  |  |  |  | TAK / NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia Podać: model urządzenia / producent |  |  |  |  |  |  |
|  | - z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, - z możliwością zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy, - dodatkowe uchylne uchwyty transportera min. 4 główne uchwyty transportera, - przyciski blokady goleni kodowane kolorami, - z wielostopniową regulacją wysokości min. w 4 poziomach, - wyposażony w min. 4 kółka obrotowe o średnicy min. 180 mm w zakresie o 360 stopni; min. 2 kółka wyposażone w hamulce, - z możliwością zablokowania dwóch kół do jazdy na wprost, - możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera, - system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę, - obciążenie dopuszczalne, co najmniej 200 kg, - transporter noszy musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi, - możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia, - z systemem mocowania transportera do lawety ambulansu, - instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu, - dopuszcza się wagę transportera do 34 kg, przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865 odpowiednim certyfikatem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC – deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Krzesełko kardiologiczne – szt.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Parametry wymagane |  |  |  |  |  | TAK / NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia Podać: model urządzenia / producent |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - siedzisko i oparcie krzesełka wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa, - wyposażone w 2 tylne duże kółka, oraz 2 przednie obrotowe wyposażone w hamulce - min. 2 pasy bezpieczeństwa o regulowanej długości z szybkozłączami, - min.2 pary rączek tylnych posiadających funkcję opuszczania do dołu, - para podłokietników, - wydłużane teleskopowo rączki przednie, , - szerokość min. 50 cm - nośność min. 150 kg - waga krzesełka max. 14 kg - wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu. - podpórka pod nogi pacjenta - załączyć do oferty deklarację zgodności CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Defibrylator transportowy – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  |  | TAK / NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia Podać: model urządzenia / producent |  |  |  |  |  |  |
| Parametry ogólne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy nie większa niż 10 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP44 wg IEC529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Zasilanie akumulatorowe: w zestawie minimum dwa akumulatory litowo-jonowe bez efektu pamięci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 180 minut ciągłego monitorowania EKG lub 200 defibrylacji z maksymalną energią. Możliwość wymiany akumulatora bez konieczności wyłączenia urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności poniżej 5 godzin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Metronom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defibrylacja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Możliwość wykonania kardiowersji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Dostępne minimum 24 różne poziomy energii defibrylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Wybór energii, ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne lub łyżki twarde dla dorosłych z nakładkami pediatrycznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejestracja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 8,0'' o wysokim kontraście |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Możliwość wyświetlenia 3 krzywych dynamicznych jednocześnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Szybkość wydruku: 25 mm/sek; 50 mm/ sek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Pamięć wewnętrzna min. 200 pojedynczych zdarzeń z krzywymi EKG lub 360 minut ciągłego zapisu EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorowanie EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją doradczą biorącą pod uwagę podczas analizy: wiek i płeć pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wzmocnienie sygnału EKG: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Możliwość transmisji 12 odprowadzeniowego EKG w systemie LIFENET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stymulacja przezskórna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 180 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulsoksymetria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pomiar saturacji SpO2 w zakresie minimum od: 50% do 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zakres częstości tętna min.: od 25 do 240 uderzeń na minutę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Krzywa SpO2 z automatyczną regulacją wzmocnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Czujnik wielorazowy typu klips dla dzieci w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Minimalny zakres mierzonego ciśnienia od 30 do 220 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Prezentacja tętna w zakresie min.: od 30 do 240 uderzeń na minutę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie min.: 2-30 minut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Mankiet dla dorosłych i dzieci w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kabel EKG 12 odprowadzeniowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Łyżki twarde dla dorosłych z nakładkami pediatrycznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kabel do stymulacji przeskórnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2 komplety elektrod do defibrylacji/stymulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Torba transportowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Przeglądy, zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Respirator transportowy szt. 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia Podać: model urządzenia / producent |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # - Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 1 roku życia - Tryb wentylacji kontrolowanej CMV i wspomagana SIMV - Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar - Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy - Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej - Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 5-20 l/min - Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min. 8-40 oddechów/ min. - Funkcja inhalacja o przepływie min 0-15 l / min realizowana przy zasilaniu tlenem z butli jak i z gniazda AGA instalacji ściennej - Zastawka PEEP regulowana w zakresie min. 5-20 l/min - Przewód do pobierania tlenu z centralnej instalacji tlenowej karetki ze złączem AGA - przewód pacjenta z zaworem pacjenta i maską nr 5 - płuco testowe do respiratora - Funkcja zmiany źródła zasilania tlenowego butla/instalacja centralna bez spadku ciśnienia tlenu na przyłączu respiratora - Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe : wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii - Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii min. 1 rok ( podać ) - Reduktor tlenowy i butla o pojemności 2 l. - Temperatura pracy od: -10°C do + 40°C - Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami - Opakowanie transportowe do przenoszenia respiratora z butlą, reduktorem i akcesoriami – opisać - Opakowanie transportowe zawierające respirator, butlę, reduktor i akcesoria wraz z mocowaniem ściennym. Komplet ma spełniająć wymogi normy PN-EN 1789 pkt. 5.3. w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu.w ambulansie – atest 10 g – załączyć - - deklaracja zgodności CE - załączyć do oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ssak elektryczny szt. 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia Podać: model urządzenia / producent |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ssak akumulatorowo - sieciowy z możliwością zasilania 12 V i 220 V - użytkowanie w temperaturze min. minus 15°C do plus 40°C - przechowywanie w temperaturze min. minus 30°C do plus 60°C - precyzyjna stopniowa regulacja siły ssania regulowana przyciskami w zakresie do - 0,8 bar. - przepływ min. 18 l/min - wbudowany akumulator - czas pracy min. 40 min. - zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku o poj. min. 1,0 l przystosowany do sterylizacji w autoklawie - deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pulsoksymetr z funkcją kapnometru szt. 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia Podać: model urządzenia / producent |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Waga: do 350 g (z bateriami) - Pamięć: 24h (SpO 2 , Puls) - Zakres pomiaru saturacji: 0 - 100% SpO 2 - Zakres pomiaru pulsu: 18 - 321 uderzeń na minutę - Zakres pomiaru nasycenia CO2: 0 do >75 mmHg - Zakres pomiaru oddechu: 1 - 60 oddechów na minutę - Próg wykrywania oddechu: 5 mmHg - Dokładność: - Saturacja: 70 -100% +/- 2 stopnie dla dorosłych używających klipsa na palec - Puls: +/- 3 digits - Długość fali światła pomiarowego: - Czerwone: 660 nm @ 0.8 mW - Podczerwone: 910 nm @ 1.2 mW - Diody informacyjne: - Puls: segment diód LED - Wyświetlacz cyfrowy: dwie 3-cyfrowe diody LED - CO 2: 8-segmentowe diody LED w postaci słupka - Temperatura podczas pracy: - Pulsoksymetr: -20° do +50°C - Detektor CO 2: 0° do +50°C - Temperatura przechowywania: -30° do +50°C - Wilgotność: - Podczas pracy: 10 - 95% - Podczas przechowywania: 10 - 95% - Zasilanie: 6 x bateria alkaliczna 1.5V AA - Żywotność baterii: - Min. 90h - sam pulsoksymetr - Min. 20h - pulsoksymetr i detektor CO2 - Klasyfikacja IEC: 60601-1 / CSA 601.1/ UL 60601-1: - Zasilanie wewnętrzne (bateryjne) - Rodzaj pracy: ciągła - deklarację zgodności CE – załączyć do oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Nosze pomocnicze 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia Podać: model urządzenia / producent |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - rurkowe, składane wzdłużnie i łamane w połowie - deklaracje zgodności CE załączyć do oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Nosze podbierakowe szt. 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia Podać: model urządzenia / producent |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # wielostopniowa regulacja długości oraz możliwość złożenia do transportu - rozdzielane na dwie niezależne połówki; , -dwie niezależne połówki; , - 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000konstrukcja łopat noszy oparta na bazie tworzywa sztucznego - min. 3 pasy zabezpieczające mocowane do noszy - dopuszczalne obciążenie min 150 kg - waga max. 8 kg. - deklarację zgodności CE – załączyć do oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Deska ortopedyczna dla dorosłych szt. 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia Podać: model urządzenia / producent |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # DESKA: - wykonana z tworzywa sztuczne , łątwozmywalnego w kolorze zielonym - Minimum 14 dużych uchwytów umożliwiąjących pracę w grubych rękawicach - Trzpienie do mocowania pasów karabińczykowych – min. 5 szt. na jednej stronie wbudowane w sposób uniemożliwiający kontuzje dłoni personelu przenoszącego tj. w osobnych otworach , niezależnych od uchwytów do przenoszenia za pomocą rąk. Długość – min. 180 cm Szerokość – min. 45 cm Waga deski – max 8 kg PASY ZABEZPIECZAJACE DO DESKI: - konstrukcja pasa dwuczęściowa - możliwość regulacji długości - zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza - mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków - pasy kodowane kolorami STABILIZATOR GŁOWY - system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków - paski do mocowania stabilizatora do deski deklaracja zgodności CE na deskę pasy i stabilizator– załączyć do oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Butla tlenowa szt. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia Podać: model urządzenia / producent |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - aluminiowa - poj. 2,7 litra - z reduktorem z przepływomierzem - mocowana na ścianie w miejscu łatwo dostępnym w pobliżu drzwi, w uchwycie pozwalającym na szybkie wyjęcie butli (do oferty dołączyć deklaracje zgodności na reduktor tlenowy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Defibrylatorg

Zadaniem oferenta jest dokładne zapoznanie się z powyższymi wymaganiami i zaoferowanie dostawy pojazdu spełniającego te wymagania.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty!

dn		2013 r.

/pieczęcie i podpisy osób  upoważnionych/